Campo de aplicação:

Este procedimento é utilizado no Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta da Embrapa Semi-Árido e aplica-se a amostras de solo.

1. Objetivo

Determinar os teores de C orgânico no solo, pelo método de Walkley – Black.

2. Princípio do método

Neste método o C do solo é oxidado por uma solução oxidante, assumindo-se que todo o C do solo esteja em um estado de oxidação zero (C0), o que não é verdadeiro. O método de uso mais difundido é o de Walkley - Black, que utiliza o dicromato (Cr2O72-) (Cr VI) em meio ácido como oxidante. Assume-se que a reação de oxidação seja:

2 Cr2O72−    +   3 C0  +  16 H+   ⇔   4 Cr3++  3 CO2  +  8H2O 		 (1)

A dosagem é feita por meio da titulação do dicromato remanescente da oxidação, quando este é colocado em excesso. A titulação do dicromato é feita com uma solução de ferro reduzido (FeSO4 7H2O) em meio ácido, empregando-se como indicador difenilamina ou ferroin, conforme a reação:

2 Cr2O72−    +   6 Fe3+  +  14 H+   ⇔   2 Cr3++ 6 Fe3+  +  7 H2O 	 (2)

Este método pode sofrer influência de elementos que podem ser facilmente oxidados, como o Cl- e o Fe2+, causando superestimação ou facilmente reduzidos como MnO2, que causam subestimação. No entanto, em solos oxidados estas interferências não são apreciáveis. Além disso, carbonato e bicarbonato não interferem.

3. Materiais e reagentes

3.1. Vidraria e Equipamentos

-  Erlenmeyer 500 ml

- Bureta 50 ml

- Proveta 250 ml

- Pipeta volumétrica 10 ml

- Balão volumétrico 2000 ml

- Pipeta volumétrica 5,0 ml

- - Balança analítica

- - Capela  de exaustão

- - Estufa de secagem - regulada a 100/105 ºC

- - Dispensador 0 a 20 ml ou bureta digital de 50,00 ml

## 3.2. EPI´s

-?????

## 3.3. Reagentes

- - Dicromato de potássio

- - Ácido sulfúrico

- - Difenilamina

- - Ácido fosfórico

- - Sulfato ferroso amoniacal ou sulfato ferroso

3.4. Preparo de Soluções

Dicromato de Potássio - 1N :

- Secar aproximadamente 100 g de dicromato de potássio, por duas horas, em estufa regulada a 100/110 ºC;

- Resfriar em dessecador contendo sílica Gel por 60 minutos;

- Pesar 98,06 g do reagente seco, dissolver em becker e transferir quantitativamente para balão volumétrico de 2.000 ml, avolumar.

- Esta solução é um padrão primário e é estável por vários dias.

sulfato ferroso amoniacal - 0,2500 (M)

- Pesar   +/- 196,08 g do sólido, dissolver em pequeno volume de água e transferir para balão volumétrico de 2.000 ml;

- Adicionar   10   ml de ácido sulfúrico e avolumar com água destilada;

- Esta solução é instável e deve ser recém preparada;

- Uma prova em branco deverá ser realizada para determinação da concentração real;

- Armazenar  a mesma sob o abrigo da luz.

Difenilamina em ácido sulfúrico: ( difenilamina 0,5 % em H2SO4 - 4:1 ):

- Pesar 0,5 g de difenilamina, dissolver em 20 ml de água destilada;

- Transferir para balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com Ácido Sulfúrico.

Observações importantes:

O dicromato de potássio provoca queimaduras (mesmo a frio) quando em contato com a pele, podendo perfurar o tecido das roupas.

Validade da solução:

O sulfato ferroso amoniacal é muito instável, sendo necessário faze-lo toda a vez que for determinar o teor de Carbono do solo.

4. Operação

4.1. Procedimento

- Pesar e anotar a massa do produto fresco;

- Levar para estufa a 60/65 ºC;

-  Após secagem, aproximadamente 48 horas , pesar o material seco e anotar o peso;

- Enviar o material seco para ser moído, de preferência em moinho de bolas (devido à grande quantidade de areia  presente no material);

- Pesar  0,2000 g da amostra, com precisão até  a quarta casa decimal e granulometria que passe em peneira de  50 mpp;

- Transferir para erlenmeyer de 500 ml.

- Determinar o peso fresco e o peso seco da amostra: % de matéria seca.

- Adicionar  20 ml de  dicromato de potássio 1N e a seguir 40 ml de ácido sulfúrico concentrado. Com cuidado pois haverá liberação de calor.

- Caso a solução ainda apresente traços da cor verde, pipetar quantidades crescentes de solução 1,000N de dicromato: 20,30,40 ou 50 ml, até  que a coloração da solução permaneça sem traços de verde, ou seja, tenha uma coloração alaranjada.

- Agitar o erlenmeyer por 1  minuto e deixar em repouso por 30 minutos, se possível sobre uma placa de material isolante.

-  Diluir a solução de 1:5 , ou seja, para volumes de 100, 150, 200 e 250 ml, caso tenha sido adicionado: 20,30,40 ou 50 ml da solução de dicromato 1,0000 N.

-  Pipetar 50,0 ml da solução assim diluída, transferir para erlenmeyer de 500 ml, adicionar 150 ml de água destilada, 10 ml de ácido fosfórico a 95% e 1,0 ml de difenilamina a 0,5% em ácido sulfúrico 1:4.

- Titular com sulfato ferroso amoniacal 0,2500 N  até viragem da cor para verde.

PROVA EM BRANCO

- Devido à instabilidade da solução de sulfato ferroso ou sulfato ferroso amoniacal, a sua concentração (N) deve ser determinada toda vez que é utilizada, fazendo-se um ensaio em branco; para isso:

- Pipetar 10,0 ml de dicromato 1,000 N para erlenmeyer de 500 ml.

- Adicionar 20,0 ml de ácido sulfúrico concentrado.

- Agitar por um (1) minuto e deixar em repouso por 30 minutos

- Adicionar 150 ml de água destilada, 5,0 ml de ácido fosfórico a  95 % e 0,5 ml de difenilamina a 0,5% em ácido sulfúrico 1:4.

- Titular com sulfato ferroso ou sulfato ferroso amoniacal até viragem para a cor verde.

- Calcular a normalidade do sulfato ferroso ou sulfato ferroso amoniacal, como segue:

Normalidade do Fe(NH4)2(SO4)2 =       Va   x  Na   , onde:

Vg

Va = Volume de dicromato pipetado

Na = Normalidade do dicromato

Vg = volume de solução de sulfato ferroso ou sulfato ferroso amoniacal gastos na titulação da prova em branco.

Observações importantes:

4.2. Cálculo

- Calcular o teor de carbono na amostra segundo a expressão:

% C =  (meq.g de Cr2O7 2-  - meq.g de Fe 2+ ) x 0,003 x (%  de matéria  seca)   x fd ,

P

onde:

meq.g de  Cr2O7 2- = Volume de dicromato pipetado  x normalidade da solução de   dicromato

meq.g de Fe 2+ = Volume de sulfato ferroso gasto na titulação x normalidade determinada  pela prova em branco.

% umidade = Percentagem de matéria seca a 65/ 60 º C

P = Peso da amostra tomado para a oxidação

fd = fator de diluição; normalmente 5,0 (cinco)

Considerando-se que a matéria orgânica do solo tenha 58 dag/kg de C, tem-se:

teor de M.O = C x  100/58 g/kg

4.3. Tratamento do resíduo da análise

Solução contendo Cromo

- Adicionar Hidróxido de Sódio à solução contendo o resíduo em um recipiente com capacidade para 1000 mL até que a solução inicialmente verde torne-se marrom (pH entre 9 e 10).

 Aguardar a total decantação do precipitado (aproximadamente 2 dias).

 Escoar o sobrenadante em excesso sobre um recipiente para posterior neutralização.

 Deixar que o precipitado formado seco em temperatura ambiente.

 Armazenar o resíduo sólido em tambor adequadamente rotulado, para posterior incineração.

Neutralizar com as soluções de sobrenadante com ácido de descarte ou diluí-las em grande quantidade de água e descartá-las diretamente na pia.

5. Reparo e manutenção

- Qualquer situação não prevista neste procedimento, deverá ser comunicado imediatamente a supervisão do laboratório.

6. Medidas de segurança

- Verificar a corrente elétrica dos equipamentos antes de conectá-los à rede de força, observando o estado de conservação e identificação das tomadas.

7. Bibliografia

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Manual de métodos de análise de Solo. 2 ed. rev. atual. Rio de Janeiro, 1997. 212 p. (EMBRAPA-CNPS. Documentos, 1).